## Slide 1: 22/43 GHz帯フィルタによる 野辺山45 m鏡二周波同時観測の現状について
22/43GHz帯フィルタを用いたH22/H40受信機同時観測の
45m鏡共同利用観測提供を目指しコミッショニング観測を実施。
1) 能率測定(開口、主ビーム)
2) Beam pattern by OTF
H22/H40同時観測モード
共同利用観測OPEN!!
(準備中)
【目的】
周波数分離準光学フィルタを搭載による
野辺山45 m電波望遠鏡での
三周波(22/43/86 GHz帯)同時VLBI観測
〇岡田 望, 橋本 育実, 保田 大介, 木村 公洋, 千葉 正克, 真鍋 武嗣, 大西 利和,
小川 英夫 (大阪府大), 南谷 哲宏, 宮本 祐介, 宮澤 和彦, 宮澤 千栄子,
小山 友明(国立天文台), 澤田-佐藤 聡子(日本宇宙フォーラム),
岸本 直子(摂南大), 前山 大地, 今井 裕(鹿児島大)
反射ミラー
22/43 GHz帯
フィルタ搭載

## Slide 2: 目次
45 mシステムとFilter
Filter設置場所
周波数分離フィルタ
IF system
Deviceテーブル
フィルタ搭載試験
雑音温度
Pointing Offset
能率測定(主ビーム・開口)
Beam size from OTF

## Slide 3: 45 mシステムとFilter
Filter設置場所
周波数分離フィルタ
IF system
Deviceテーブル

## Slide 4: Filter設置場所
複数の平面鏡の切り替え ⇒複数受信機から一台を選択
OPEN/MIRRORへ切り替え
Notes: 野辺山45m鏡の模式図

## Slide 5: Filter設置場所
22/43 GHz帯
フィルタ
Filterを二枚搭載した場合
43/86 GHz帯
フィルタ
#8ミラーへ
86 GHzを透過、 43 GHz以下を反射する
filterを搭載し、
#9ミラーへ
43 GHzを透過、
22 GHz以下を反射する
filterを搭載した場合…
Notes: T100⇒TBD(86GHz)

## Slide 6: 周波数分離フィルタ(22/43 GHz帯)
カットオフ特性を利用
  6 mm厚のアルミ板に
  φ4.7 mmの円形穴を
  周期的に配置
透過
(高周波)
反射
(低周波)
入射
反射側：ほとんどロスなし
透過側：ロスが5%程度
600 mm
580 mm
拡大
φ4.7 mm

## Slide 7: 周波数分離フィルタ
【測定結果】 【シミュレーション(FEKO)】
実験風景

## Slide 8: IF system

## Slide 9: Deviceテーブル
  H22Ch1(RHCP): A01~04, H22Ch2(LHCP): A05~08, H40: A09~16
H22CH1: A01, 02, H22CH2: A03, 04, H40: A05~16はこれからテスト

## Slide 10: フィルタ搭載試験
雑音温度測定
Pointing Offset
開口・主ビーム能率
ビームサイズ(OTF)

## Slide 11: 雑音温度測定
22/43 GHz帯フィルタの有無によるTrx比較
Chart: H22 Trx_22/43 GHz filter
Chart: H40 Trx_22/43 GHz filter
反射
透過(5%ロス)
フィルタ ミラー
フィルタ 透過
差分がほぼない
~20 Kの上昇

## Slide 12: Pointing offset
九点同時ポインティング観測方法
5回スキャンして
ずれが> ~±2“ならば
ポインティング修正。
ポインティングOK
5回スキャンを行い
ポインティングずれ
どれくらい？

## Slide 13: Pointing offset
Chart: 9点観測 全観測分H22-H40
| 1.7929127295789051 | 2.2045443247141847 | 1.8638227380567218 | 1.4554534305063074 | 1.4561460344078734 | 1.4765239287205176 | 1.820787045423133 | 1.7742181871618214
25日 | 3.3619 | 4.0035 | 3.7587 | 3.2897 | 3.5171 | 2.5275 | 2.9809 | 3.845
 | 3.4105
28日 1回目 | 2.6254 | 2.347 | 2.8553 | 1.8751 | 3.3113
 | 2.6028
28日 2回目 | 4.1024 | 2.929 | 3.4725 | 2.6026 | 3.5913
 | 3.3396
28日 3回目 | 3.7784 | 3.7929 | 3.2484 | 4.1609 | 3.1018
 | 3.6165
28日 4回目 | 3.9318 | 2.613 | 3.8334 | 3.5462 | 4.3956
 | 3.664
H40受信機に対するH22受信機のポインティング
オフセット(差分)
同時九点観測結果から
ポインティングエラー算出。
→差分を測定。
【要求】
H20 ビームサイズ(70”)の
1/20~1/10に収まる。
信号として採用した速度範囲
H22: 23~31 [km/s]
H40: 26~42 [km/s]
十字の中央でのスペクトル
23
31
26
42
H22
H40
H20のビームサイズの
~1/20の精度を達成

## Slide 14: Pointing offset
El依存の確認。
Chart: H22-H40 Offset量(差分)
| 59.2 | 57 | 52.9 | 50.35 | 46 | 43.15 | 38.75 | 35.85 | 31.15 | 28.25
ddAz | 1.6766 | 1.7354 | 1.4718 | 1.2745 | 1.199 | 0.96658 | 0.84111 | 0.37048 | 0.046935 | -0.07532
ddEl | 3.1832 | 3.4106 | 3.632 | 3.3845 | 3.8442 | 3.4547 | 3.8736 | 3.6734 | 3.848 | 3.394
El offset
3.0～4.5 秒角
Az offset
-0.5～2.0 秒角
El依存あり

## Slide 15: 能率測定(主ビーム能率・開口能率)
【観測天体】
Beam size from Quasars(3C345, 3C84)
Ta* from Jupiter(H22) & Mars(H40)
フィルタにより
H22：主ビーム・開口ともに~-2 ポイント
H40：主ビームで~-3ポイント、開口で~-2 ポイント
 | 主ビーム能率[%] | 開口能率[%]
Mirror: H22 ch1 | 82.9 | 69.0
Filter: H22 ch1 | 81.6 | 67.0
差分 | 1.3 | 2.0
Through: H40 | 72.5 | 52.9
Filter: H40 | 69.2 | 50.6
差分 | 3.3 | 2.3
共にクロス
スキャン

## Slide 16: Beam size from OTF
フィルターなしの場合と比べて1秒角以内で一致。(H22, H40共)
R-Leo
(H40)
WB755
(H22 ch1)
72.38”(Mirror)
72.13”(Filter)
38.22”(Filter)
38.82”(Through)
(グリッド：4’ x 4’)

## Slide 17: まとめ
H22,H40受信機の現在の設置位置でも同時観測可能な 見込みを得て、共同利用観測オープンします。
開口能率・主ビーム能率：2-3ポイント程度の低下
ビームサイズ：フィルタ無しと比較して1秒角以内で一致
二受信機間指向性オフセットのEl依存： [Az]-0.5~2.0 秒角、[El]3.0~4.5 秒角程度 (ビームサイズに対し十分小さい)
三周波同時観測に向けた86 GHz帯受信機の開発・搭載。
今後

## Slide 18: 【お願い】
野辺山45 m鏡との
H22/H40同時観測
使ってください。
初年度は様子見で、次年度以降から使う人多数とか、
100時間と限定的とか、いろいろありますが…。